**听力计技术参数及要求**

1. **工作站**：
	1. 电脑：品牌电脑，英特尔I5或以上CPU， windows7、windows10操作系统；
	2. 打印机：惠普打印机，硒鼓或墨盒等耗材市场常见易购进。

**2. 测试要求：**

2.1 测试频率：

2.1.1气导：125-8000Hz；

2.1.2 骨导：250-8000Hz；

2.2 输出声强：

2.2.1 气导：-10到120 dB HL，1、2或5dB步进；

2.2.2 骨导：-10到80 dB HL, 1、2或5dB步进；

2.3 输入信号：纯音、啭音、NB、CD1、CD2、麦克1、麦克2、波形文件；

2.4掩蔽刺激声：窄带噪声、白噪音、言语噪声；

2.5 输出方式：

2.5.1气导左+右，骨导左+右，插入式耳机左+右，插入式掩蔽，FF1+FF2；

2.5.2 纯音发放： 手动或反向，单脉冲或多脉冲；

2.6 频率选择：可自由取消125Hz、250Hz、750Hz、1500Hz或8000Hz；

2.7 监听：通过内置扬声器或外置耳机或扬声器监听；

2.8 接口功能：

2.8.1主机需有多个USB接口可直接与电脑连接进行上、下传波形文件和其他数据；

2.8.2需具有以太网接口可供网络升级；

2.9 具备打印功能。