婴儿辐射保暖台技术参数及要求

- 功能要求

1.1  需具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

1.2  设置温度与皮肤温度分屏显示；

1.3  独立的超温保护系统；

1.4  辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

1.5  婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

1.6  产品具有自检功能，多种故障报警提示；

1.7  前面板具有温度校正功能；

1.8  具有肤温传感器脱落报警提示功能；

1.9  婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

1.10 具有数据储存功能；

1.11 具有APGAR评分计时功能；

1.12 具有RS-232接口。

2.   主要技术参数：

2.1  输入功率：≤700VA

2.2  肤温控温范围：32℃～37.5℃

2.3  肤温显示范围：5℃～65℃

2.4  控温精度：≤0.5℃

2.5  皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

2.6  床面温度均匀性：≤2℃

2,7  辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

2.8  婴儿床倾斜角度：无级可调

2.9  APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

2.10 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

3.   基本配置：

3.1  辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。