动态心电血压记录仪技术参数及要求

- 心电血压二合一记录仪技术参数

  - 记录器：可同步记录和显示心电、血压数据；

  - 工作模式：支持多种模式，单心电、单血压及心电血压二合一监测可调；

1.3  具有自动心电事件检测及血压触发功能：当检测到心动过速／心动过缓/早搏/停搏等事件发生时，触发血压追加测量；

1.4  心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式；

1.5  心电采样频率 ≥ 32000Hz；

1.6  心电存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置；

1.7  心电采样精度：24位；

1.8  心电频率特性：0.05～240Hz；

1.9  动态输入范围：±20mV；

1.10 共模抑制比：≥90dB；

1.11 起搏功能：具有自动检测和识别电压幅值很低的起搏脉冲信号功能；

1.12 血压测量方法：示波震荡法

1.13 血压收缩压测量范围：60-255mmHg；

1.14 血压舒张压测量范围：20-195mmHg；

1.15 心率测量范围：40-200bmp；

1.16 血压测量误差≤3mmHg；

1.17 血压具有抗运动干扰能力；

1.18 血压具有白天、晚上以及特殊时间段（自定义）等多个测量时间段设置功能；

1.19 血压具有5、10、12、15、20、30、45、60、120分钟等多种测量间隔功能；

1.20 血压测量：具有智能升压功能，自动充气到上次读数以上30mmHg；

1.21 血压测量失败,具有自动重测功能；

1.22 血压袖带可拆掉气囊再清洗；

1.23 屏幕显示：OLED显示屏彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换；

1.24 蓝牙功能:通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、时间同步、启动记录、自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备；

1.25  体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能；

1.26  事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能；

1.27  回放接口：支持USB数据线/SD卡读卡器/蓝牙等多种通讯方式；

1.28  电池供电：2节AA电池，支持记中更换电池续记功能。

2.    二合一分析软件功能

2.1   分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析；

2.2   软件具有全面的散点图逆向分析功能：包括24小时时间散点图、1小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图和四象限散点图五大功能；

2.3   散点图编辑：具有包括室早、房早、正常、伪差、起搏等各心搏类型的快捷显示；

2.4   软件具有散点图和叠加图同步逆向分析功能，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，具有心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能；

2.5   软件具有独立的房颤房扑分析模块：具有包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编辑工具；

2.6   软件具有起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间；

2.7   软件具有多种分析功能：心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、睡眠呼吸暂停综合征分析等；

2.8   血压分析具有成人和儿童分析两种模式，儿童模式可根据性别、身高等信息自动调整血压分析标准；

2.9   血压分析具有高血压评估、血压负荷、血压变异系数、血管僵硬指数等高级分析功能；

2.10  血压分析具有总报告、测量数据表、小时统计表、趋势图、圆饼图、柱状图等报告功能；

2.11  软件具有体位和运动状态同步显示分析通道。

2.12  软件具有心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照。

- 3.    配置要求

- 3.1   动态心电血压记录器：2套

- 3.2   储存卡：2张

- 3.3   背包：2个

- 3.4   肩带：2条

- 3.5   腰带：2条

- 3.6   数据传输线：2条

- 3.7   质保年限≥1年