**飞利浦方舱CT球管技术参数及要求**

1. **主要用途：**适用于机型Access CT

**2. 技术参数及要求**

**2.1 扫描次数：**保用扫描次数200000秒次以上

**2.2 阳极热容量：**≥3.5MHU

**2.3 套管热容量**：≥3.5MHU

**2.4 最大阳极连续热耗散**：9.9 kHU/sec

**2.5 最大峰值电压**：150 kV

**2.6** **焦点数量：**≥2个

**2.7 小焦点：**0.4 mmx 0.7mm

**2.8 大焦点：**0.6mm x 1.3mm

**2.9 焦点最大功率持续时间：**≥10S

**2.10 阳极靶面角**：7°

**2.11 靶面材料及结构：**铼钨钼合金靶材，石墨基底