**痉挛肌低频治疗仪参数要求说明**

电源：单项交流正弦波220V

电源频率：50HZ

输入功率：≧20VA

处方：不低于10个

对任意机内处方都可以修改参数，将其储存，变为自定义处方。

**主要技术指标及对附件的要求**

1. 脉冲周期：输出脉冲周期从1S-2S连续可调，允差±15%。
2. 脉冲宽度：输出脉冲宽度从0.1ms-0.5ms连续可调，允差±30%。
3. 延长时间：B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1从0.1s-1.5s连续可调，允差±15%。
4. 输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值IP从0-99mA连续可调，最大输出值允差±15%。
5. 连续工作时间：治疗仪连续工作时间不少于4h。