**胰岛素泵技术参数要求**

1、基础率范围和步长：0.05-35U/小时，0.05U增量

2、基础率：不低于48段基础率

3、临时基础率调节方式：单位调节

4、胰岛素浓度：U-100浓度胰岛素

5、大剂量输注方式：正常波

6、大剂量范围和步长：0-25U，0.1U增量

7、要求有报警模式提示

8、要求可放电池

9、胰岛素输注精度：<±5%

10、防水性能：可防溅水和一过性浸水

11、安全设置：每天数百万次的自动检查，还有手动自检功能

12、储药器剩余量不足时有报警功能

13、要求有低电池报警功能

14、操作界面：逐层菜单式，并有提示

15、语言功能要求有中英文2中语言