半自动蜡疗系统招标参数

1、 电源: 220V±10% 50Hz

2、 融蜡箱相关技术要求

★2.1 功率：≤900W（节能电薄膜加热）

2.2 容积：**≥**65公升

2.3 温控范围：室温～80℃

2.4 智能一键：智能一键消毒功能、智能一键搅拌功能。

3、 蜡饼箱相关要求

★3.1蜡饼制作箱功率：1050W

3.2 容积：**≥**65公升

3.3 温控范围：室温～80℃

3.4 蜡盘数量：**≥**14个

3.5 智能一键：智能一键快融功能、智能一键快冷功

3.6 蜡饼温差范围: ≤ ±0.5℃

3.7 急融急冷时间：急冷：1.5—2小时（可调）；急融：2.5—3.5小时（可调）；

4、 仪器组成：由融蜡箱与蜡饼制作箱上下二部分组成

5、 仪器材料：全不锈钢制作.

6、 提示功能：故障报警功能，工作完成声音提示功能

7、 控温灵敏度：≤0.1℃

8、 安全功能：过热保护、箱内缺水、传感器故障报警并断电，声音提示功能。

9、 显示：3数码段，实时显示当前温度、当前时间、控制温度

10、控制方式：24小时可任意拆分三时间点进行设置，自动控制温度和时间

11、蜡盘尺寸380mm×300mm×25mm---480mm×390mm×25mm-