高压注射器参数要求

- 规格：具备单筒

- 注射头显示屏：具备彩色触屏操作

- 需具备以下功能：1）自动追踪，推杆连接活塞；2）具备自动针筒就位；3）自动推动活塞，等待吸药。4）自动吸药功能，自动排气功能。5）针筒无方向性，推杆自动回缩

- 注射容量：	1-190ml

- 注射速度	0.1-10mL/s，0.1mL/s增量

- 安全压力预设：最大压力限制300psi

- 暂停注射	1-900s，1s增量

- 保持时间	最大保持时间20分钟

- 多阶段注射：最多4个阶段

- 预设方案：不少于20个

- 历史记录：不少于200个存储历史记录

- 手动吸药	0.1-10mL/s（速度）

- 自动吸药功能	0.1-10mL/s（速度）

- 扫描时间需自动设置注射方案

- 供电方式：可无线（电池供电）或交流电

- 针筒容量：190ml一次性无菌空针筒

- 针筒空气提示功能	具备，FluiDot	具备

- 针筒加热功能	标配，半导体加热套具备