# 生物显微镜技术参数要求

用途：可观察普通染色、非染色切片、涂片等。

- 工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  生物显微镜

*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，可实现明场、相差、暗场观察，可扩展偏光、荧光观察。

2.1.2  放大倍率：40-1000倍

*2.1.3  载物台：钢丝传动，无齿条结构，无凸出支架，尺寸为211mm × 154mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向52mm，双片标本夹。

*2.1.4  调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为15mm，微调精度2.5微米，具备粗调限位挡块和张力调整环

*2.1.5  聚光镜：7 孔位通用型万能聚光镜，N.A. ≥1.25（油浸时），明场、暗场、相差、荧光和低倍物镜2X物镜均试用，方便升级多种观察方式，聚光镜数值孔径和各种观察方式切换有定位稍，避免误操作.

*2.1.6  照明系统：低功耗、长寿命≥60000h，LED光源，内置透射光远心照明

*2.1.7  三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式

2.1.8  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20

*2.1.9  物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘

*2.1.10  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、100XO（N.A.≥1.25）

10XPH（N.A.≥0.25）、20XPH（N.A.≥0.4）、40XPH（N.A.≥0.65）、

2.1.11  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做防霉处理

*2.1.12  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识

注：带*为必须满足参数。