氩气高频电刀技术参数要求

1、供电电源：220±10%,50Hz±1Hz ，整机输入功率：800VA，最大输出功率300W。

2、需有至少四种电切、四种电凝输出模式、多种效果可选择，可满足内镜及外科各类手术。

3、需有专用的内镜1、内镜2模式进行镜下息肉切除、ESD、EMR等手术操作。

4、液晶屏显示，具有语音提示功能。

5、氩气高频电刀一体机，电磁兼容，Ⅰ组B类  全浮地形式输出，CF型设备。

6、需有双反馈回路自动功率控制，输出功率稳定可靠。

7、双中性极板检测功能，极板故障时，需有语音提示和声光报警，并停止输出。

8、需有三联脚踏或手控两种方式控制，可以自动转换。

9、氩气流量控制由全数字化自动控制，保证气流的精确稳定。

10、氩气流量自动控制，氩气流量自动补偿，氩气压力不足时，发出声光语音报警，并停止输出。

11、免费送货上门安装及培训使用人员直至可正确操作设备各项功能。

12、设备至少壹年保修。

13、设备发生故障时，售后响应时间在2小时以内，24小时内可到达现场维修。

14、维修期间可提供周转使用设备。