DSA高压注射器参数要求

1. 高压注射器注射压力范围在100～1200Psi范围内。
2. 使用的针筒规格为150mL规格高压造影注射器针筒。
3. 设备可以设置多阶段注射≥8阶段。
4. 设备拥有与DSA联机功能，能控制注射延时或者扫描延时功能。
5. 注射过程中实时显示压力曲线图，让医生更直观了解高压注射器压力变化。
6. 强制注射造影剂时机头向下45度，防止空气柱塞，保证病人安全。
7. 自动吸药可设置为自动吸药的剂量和速率，使吸药更方便。
8. 能够满足0-600S注射延时或者扫描延时，步长 1s可调。
9. 最大注射速率≥50.0ml/s。

10.在注射过程中的暂停时间≥40分钟

11.设备有直接压力传感器技术，可有效预防压力超限对病人造成的伤害。