# 生物显微镜技术参数及要求

用途：可作普通染色切片的明场观察，用于临床诊断和科研工作。

- 工作条件

1.1  适于在电源220V（10%）/50Hz、气温5℃～40℃和最大相对湿度80%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

2.1  研究级正置生物显微镜

2.1.1  研究级正置生物显微镜，可作明场观察，可扩展荧光、相差、DIC、PO、暗场、多人共览等观察。

2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm

2.1.3  调焦系统：载物台垂直运动方向距离≥25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

2.1.4  观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°

2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片，满足扩展26人共览亮度需求。

2.1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A.≥0.1，W.D.≥18.4）

10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.5）

20X（N.A.≥0.4，W.D.≥1.1 spring）

40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.5 spring）

2.1.7  载物台：人机工程学、右手、低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准

2.1.9  物镜转盘：≥五孔物镜转盘

2.1.10  阿贝聚光镜：N.A.≥1.1