内窥镜用二氧化碳供气装置技术参数及要求

- 预期用途及特点：用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中向上、下消化道注入二氧化碳气体。

- 技术参数

- 适用气体：医用高纯二氧化碳气体(CO2)

- 输入CO2气体额定压强范围：0.25MPa-0.8MPa

- 输入CO2气体压强上限报警最大值：0.9MPa

- 输入CO2气体压强下限报警最小值：150kPa

- 输出CO2气体额定压强：45kPa±4kPa

- 输出CO2气体流量下限报警最小值：0.5L/min

- 输出CO2气体额定流量：11 L/min±1L/min

- 输出CO2气体额定流量精度：±0.3L/min

- 输出CO2气体温度范围：15℃-35℃

- 定时模式：5种（15min，30min，60min，120min，无限时间）

- 耗能（额定输入功率）：220V，50Hz，60VA

- 重量	≤5.2kg

- 功能要求

- 宽视角、高亮度新型全彩TFT显示屏配置；

- 两级减压&杂质过滤装备，保障设备运行安全、可靠；

- 具有输出气体恒温预热设计；

- 五种定时选择模式、便捷医用防水脚踏式点控开关，保证术中

- 送气需求尽在灵活掌控中；

- 智能化气源压力、输出流量过高、过低安全控制保障设计，减

- 少临床误、漏操作隐患和风险。