手术动力系统技术参数及要求

1、主机控制及显示其转速、转向(顺、逆时钟旋转，摆动)

2、菜单式操作：有多种手术模式选择，方便助手操作。

3、泵：提供刀头注水冲洗。

4、脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速 50－60000 转/分钟）及注水泵冲水速度。

5、鼻科手柄：握笔式设计、直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为一直线。

6、往复最大转速≥5000 转/分钟；单向最大转速≥12000 转/分钟最低速度可降至≥50 转/分钟。

7、手柄同电缆可高温高压及环氧乙烷熏蒸低温等离子消毒。

8、手柄可以控制刀头360 度旋转。

9、手柄颏部有刀头旋转锁定装置。

10、相应配套手柄：能与种类繁多的刀头及钻头（100 余种）匹配，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术和整形科手术。