全数字掌上彩色多普勒超声诊断仪技术参数及要求

- 总体要求

1.1   用途：急诊、急救、床旁、麻醉、重症、浅表组织、小器官、外周血管等临床诊断

1.2   所配软件需为该机型的最新软件版本

2.    系统概述

2.1   设备参数

2.1.1 显示器：可通过数据线连接不同品牌平板或手机。

2.1.2 掌上彩超主机内置电池，纯电池状态下使用时间≥200分钟。

2.1.3 掌上彩超主机需配置电池、充电器。

2.1.4 信号传输更稳定，不丢失。

2.1.5 设备小巧轻便。

2.1.6 主机探头带有辅助定位功能。

2.2   设备技术

2.2.1 全数字化二维灰阶成像单元

2.2.2 全数字化彩色多普勒单元

2.2.3 脉冲波多普勒模式（PW）

2.2.4 组织谐波成像(FHI)

2.2.5 AIO(一键优化)

2.2.6 穿刺引导

2.2.6.1正中穿刺线

2.2.6.2侧方穿刺线

2.2.6.3可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3种可调

2.2.7  二维+频谱同屏测量功能

2.2.8  B/M 模式

2.2.9  病人信息可通过二维码扫描获取

2.3    设备功能

2.3.1  箭头标记：箭头的位置，可视可调

2.3.2   注释：手动输入注释；注释的位置，可视可调

2.3.3   体位标记：丰富的体位图库

2.3.4   图像存储与回放重现单元

2.3.5   电影存储与回放重现单元

2.3.6   实时存图、存电影，同屏显示

2.3.7   病人信息管理系统（HIPPA）:保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应

2.3.8   手指触屏控制分段增益调节、总增益调节，深度调节，焦点位置可随

意调节，全屏放大缩小调节。

2.3.9   内置操作引导和Demo图，机器内部能提供标准的超声声像图。

2.4     探头规格

2.4.1   频率：超宽频带、变频探头，工作频率范围明确显示

2.4.2   基波频率≥3 种，谐波频率≥3 种

2.4.3   超宽频带探头：基波频率范围 4.5-10.0MHZ

谐波频率范围7.0-12.0MHZ

2.5     测量和分析

2.5.1   B 模式、PW 模式、M 模式下一般测量：距离、面积、周长、体积、时间、心率、速度等

2.5.2  血管测量包(IMT自动测量、距离狭窄比，面积狭窄比，加速度，自动包络)

2.5.3  小器官测量包

2.5.4  超声图像静态、动态存储

2.5.5  回调图像后测量功能（测量支持图像区域内远程操控）

2.5.6  一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索等

2.5.7  超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像)

2.5.8  肺部图像测量：胸膜线测量、B-Line测量

2.6    二维灰阶显像主要参数

2.6.1  最大扫描深度≥14.8cm

2.6.2  预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

2.6.3  增益调节≥255，连续可调（B/C/D 可独立调节）

2.6.4  横向增益≥8 段

2.7    脉冲波多普勒模式

2.7.1  取样门宽度多级可调，位置可调