糖尿病周围神经检测仪技术参数配置清单

- 技术参数：

1.1  输入通道：双通道；

1.2  输入短路噪声：≤0.4µV rms（1Hz～5kHz，两输入端对患者地短路）；

1.3  差模输入阻抗：≥1100MΩ；

1.4  输入信号范围：峰峰值：≤10mV；

1.5  最高分辨率： 0.1µV

1.6  共模抑制比：≥115 dB；

1.7  通频带：低切频率：可通过软件设定为：（1，5，10，20，30，50， 100，200，500，1 000） Hz；幅度衰减：（-3±0.5）dB；高切频率：可通过软件设定为：（0.1，0.2，0.5，1，1.5，2，3，5）kHz；幅度衰减：（-3±0.5）dB。陷波：频率：50Hz 可通过软件设定为开或关；幅度衰减：≤-30 dB。

1.8  通道增益可通过软件设定为：100，500，1 000，2 000，5 000，10 000，20 000，50 000，100 000；允差：±10%。

1.9  电极接触电阻测试，对提供的模拟接触电阻，允差：±20%。

1.10 机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5%。

1.11 输出脉冲幅度:（0～100）mA，步进：0.1mA  允差：±10%；

1.12 输出脉冲宽度:（50～1000）µs，允差：±10%；

1.13 最大输出电压：≤350V；

1.14 刺激频率： 0.1Hz～50Hz，允差：±5%；

1.15 输出短路电流：≤120mA；

1.16 患者信息录入模块：对患者信息进行录入并保存；

1.17 波形处理软件模块：实时采集波形并储存于计算机中；

1.18 文件管理模块：对作波形处理、检查报告、结果的数据检索管理；

1.19 Word模板打印模块：建立患者信息、波形文件、数据文件、报告打印。

1.20主机软件内具备自动校准功能。

1.21测量结果显示传导速度百分比（提供设备检测报告）。

1.22检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度、皮肤交感反应。

1.23可升级同品牌超声多普勒血流检测仪软件。

- 1.24 网络安全接口：与计算机的通信接口采用usb通用串行总线协议；

- 1.25注册证名称不包含诱发电位仪、产品组成不包含有创检测所需部件，仅用于无创检测。

1.26配置同品牌一次性电极片，确保获取最佳检测波形和最准确数据。

1.27通用要求符合GB 9706.1-2020中规定的要求；

1.28专用要求符合YY 9706.240-2021中规定的要求。

1.29电磁兼容性：符合YY 9706.102-2021和YY 9706.240-2021中规定的要求。

- 配置要求

- 2.1打印机：市场通用，耗材易买且实惠。

- 2.2 电脑：1台