体表标测心电图检测系统技术参数及要求

- 1.可提供心电图参数：Axes：心脏电轴位置；PD：P波时限；PRD：PR间期；QRSD：QRS时限；QTD：QT间期；Q-Td：Q-T离散度；Rv5+SvI：Rv5和Sv1振幅之和;

- 2.可提供参数：

- Axes：心脏电轴位置；

- PD：P波时限；

- PRD：PR间期；

- QRSD：QRS时限；

- QTD：QT间期；

- Q- Td：Q-T离散度；

- R- Rv5+SvI：Rv5和Sv1振幅之和；

- MeanRR：所有心搏的 R-R 间期的平均值；

- SDNN：所有的窦性心搏 R-R（N-N）间期的标准差；

- RMSSD：相邻N-N间期差值的均方根；

- CV：心率变异系数，市R-R间期标准差与均值之比；

- 3.可提供心电图报告、心音图报告、心率变异性报告、心室晚电位报告。

4.输入导联：Wilson 体系（12 导联）、采样频率： 500Hz 、模数转换： 12bits。

- 5.除颤过载保护功能：具有抗除颤电击保护功能。

- 6.增益设置和准确度：具有固定增益选择20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV增益准确度为±5％

7.具有病历管理功能：可进行病历查询、预览、修改、打印。

8.长时间波形冻结功能：可对所需区间的波形进行观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录。

9. 打印功能：具有心电纵向打印、心电横向打印、单导打印、心率变异性打印、心室晚电位打印、心音图打印功能。