连续性血液净化设备技术参数及要求

- 功能描述：

- 1.1 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗等。

- 治疗模式：

- 2.1支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。

- 技术要求

- 3.1 ≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，需具有中文操作界面。

- 3.2 设备标配有枸橼酸抗凝输入功能。

- 3.3 设备标准配置碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入）。

- 3.4 管路的安装需有图文引导。

- 3.5 管路和血液滤过器分离，可兼容多种品牌的透析器、血浆分离器和灌流器等。

- 3.6 设备配置1个肝素泵，支持 10ml、20ml、30ml、50ml 规格的注射器。

- 3.7 设备配置≥5个流量泵（不包括肝素泵）。

- 3.8 流量控制范围

- 3.8.1血泵流量范围：30mL/min～500mL/min。

- 3.8.2置换液流量范围：100～12000mL/h。

- 3.8.3废液流量范围：100～12000mL/h。

- 3.8.4透析液流量范围：100～12000mL/h。

- 3.9压力监测范围

- 3.9.1动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 3.9.2静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 3.9.3跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg。

- 3.9.4滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

- 3.9.5一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg。

- 3.10气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。

- 3.11漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

- 3.12脱水范围为0～3000mL/h。

- 3.13加热系统：

- 3.14直接控制置换液温度，温度范围：33～40℃ ，置换液温度控制精度：±1℃。

- 3.15设备≥2个高精度称重计，最大的称重范围：0kg～30kg。

- 其他要求

- 4.1 整机质保：≥3年

- 4.2 提供安装培训和维修保养培训并考核