- 肛肠检查治疗仪技术参数及要求

- 适用范围：用于各类痔疮、肛裂，乳头状瘤的治疗及肛门部位疾病检查。

- 检查成像系统技术参数：

- 2.1 图像传感器芯片：1/2.7”CMOS

- 2.2 图像分辨率：中心清晰度≥1080LW/PH，分辨率≥1920(H)×1080(V)

- 2.3 放大倍数：25倍。

- 2.4 标准镜头：视场角FOV=69°，焦距比数F/No：2.8，有效焦距EFL：35mm

- 2.5 白平衡范围：2250K-6000K（自动调整）

- 2.6 聚焦调整：1cm-100cm

- 2.7手动开关采集图像

- 2.8镜下在可视状态下取活检

- 2.9色温：5500K

- 2.10灵敏度：4600mv/Lux-sec

- 2.11输出图像格式：MJPEG/YUV2

- 2.12动态范围：62dB，视场角：65度

- 2.13帧速：1920×1080，30帧

- 2.14图像信号输出（接口）：USB

- 2.15工作温度：0℃-60℃

- 2.16镜管规格：高清肛门镜：长度80mm、直径22mm

- 高清乙状结肠镜：长度250mm、直径20mm

- 肛肠治疗仪技术参数

3.1电源适应范围：AC电压 170～260V 	  频率 47～63 Hz

3.2输出功率：电切、电凝时为0--99 W可调，最小步进单位为1W。

电钳、电镊时为15--50 W可调，最小步进单位为1W。

3.3工作频率：电切、电钳、电镊为380KHz±10%；电凝时为250KHz±10%。

3.4电钳、电镊工作时，病变部位干涸后，自动关闭输出并报警；

3.5电钳表面需带有铜保护层；

3.6中性电极未连接具有自动保护并报警。

4、图文工作站

4.1图文工作站的分辨率不低于1920×1080；

4.2动态跟踪提示，全按钮化操作；

4.3彩色图像处理功能：可自定义彩色编码模块，彩色显示方式灵活方便；

4.4图像处理功能：图像增强、局部放大、负片显示、标注文字等；

4.5方便精确的测量功能：面积、周长、长度；

4.6打印报告需有图文，含有多种诊断模板，自动生成报告内容；

4.7病案与检查信息一并存储，图像可达十万幅以上；

4.8独特的脚踏开关，冻结图像。

5、仪器标准配置：

5.1主  机：1台；

高清肛门镜： 1台；

高清乙状结肠镜：1台；

治疗笔：1把；

电极板： 2个；

配备台车。

5.2治疗头：1套（刀状治疗头、针状治疗头、球形治疗头、弯状治疗头）；

5.3电  钳： 2把； 电  镊： 1把； 电钳线：1根；脚踏开关： 2个；

5.4 电源线： 1根；

5.5电脑配置：≥22英寸液晶显示器；

AMD主板，≥3.5G双核CPU,

≥4G内存，

≥1T高速硬盘。

5.6打印机:彩色打印机（市场通用，耗材易买且实惠）。

- 6.  其他要求

- 6.1 整机质保：≥3年

- 6.2 提供安装培训和维修保养培训并考核