踝关节康复器技术参数及要求
1  电气性能要求

1.1  额定电源及频率：～220V，50Hz。

1.2  输入功率：≤70VA。

1.3  工作模式：支持连续运行模式。

2  机械及运动功能参数

2.1  额定载荷：≥50N。

2.2  关节活动角度范围：可实现0°—90°区间内角度调节。

2.3  关节角度运动速度范围：0.5°/s—3°/s连续可调。

3  控制与运行指标

3.1  定时功能：定时范围可覆盖≤240min，满足不同康复时长需求。

3.2  运行噪音：设备正常工作时噪音≤60dB。

4  环境适应要求

4.1  正常工作环境温度：5℃～35℃。

4.2  正常工作相对湿度：≤85%。

4.3  正常工作大气压力：860hPa～1060hPa。

5  安全与防护分类

5.1  医用电气安全分类：I类B型普通设备。

5.2  防护等级属性：为不防进液普通设备，非AP/APG型设备。
6  质保

6.1  质保年限≥3年
