吞咽障碍治疗仪技术参数及要求
1  适用范围

1.1  适用于咽部非机械原因损伤所引发的吞咽障碍及构音障碍的评估、治疗与康复训练。 

2  显示方式

2.1  采用液晶屏幕进行操作界面显示。

3  结构形式

3.1  采用手持式结构设计

4  电气及定时性能参数

4.1  开路电压峰值：≤150V。

4.2  定时范围：1min-99min连续可调。

4.3  输入功率：≤50VA。 

5  治疗功能与输出参数

5.1  基础输出配置

5.1.1  输出路数：2路（4线），可支持成人、儿童两类治疗模式。

5.1.2  治疗模式总数：2种，分别为成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式。

5.2  成人连续脉冲治疗模式参数

5.2.1  脉冲强度：0-30mA可调，调节档位≥50档。

5.2.2  脉冲宽度：100-300μS可调，调节步距增量20μS，调节档位≥11档。

5.2.3  脉冲间隔：100μS。

5.2.4  脉冲频率：20Hz-100Hz可调。

5.3  儿童交替脉冲治疗模式参数

5.3.1  脉冲强度：0-30mA可调，调节档位≥50档。

5.3.2  脉冲宽度：100-300μS可调，调节步距增量20μS，调节档位≥11档。

5.3.3  脉冲间隔：100μS。

5.3.4  脉冲频率：20Hz-100Hz可调，脉冲持续时间≥1s。

6   质保

6.1    质保年限≥3年。
